# 第二章  采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

1.国产货物履约保证金/质量保证金、付款方式

1.1 合同签订前，成交供应商应向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，履约保证金自全部货物验收合格后，由采购人确认成交供应商合同主要义务履行完毕后无息退还。

1.2 全部货物提交验收时，成交供应商未申请退回履约保证金的，履约保证金在全部货物验收合格后自动转为质量保证金；成交供应商申请退回履约保证金的，成交供应商应在全部货物提交验收时向采购人缴纳合同金额的5%作为质量保证金。若货款支付中已预留质量保证金的，本款约定的质量保证金金额与货款预留的质量保证金金额叠加，均作为质量保证金。质量保证金在质保期满时无任何质量和服务问题后无息退回给成交供应商。

1.3 采购人于货物验收合格后30个工作日内将货款全部支付给成交供应商，成交供应商在采购人支付款项前15个工作日开具并向采购人提供当次支付金额的符合规定的增值税专用发票。

2.进口货物履约保证金/质量保证金、付款方式

2.1 技术协议签订之日起5个工作日内成交供应商向采购人缴纳合同人民币估价金额的5%作为履约保证金，履约保证金在全部货物验收合格后自动转为质量保证金。质量保证金在货物验收合格之日起正常运行满1年后无任何质量和服务问题后无息退回给成交供应商。

2.2 采购人收到履约保证金后，其外贸代理公司收到采购人支付指令后30个工作日内对外开具100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据议付，货物验收合格凭采购人出具的验收报告议付剩余货款。

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 1年（项目验收合格后开始计算） |
| --- | --- |
| 服务标准 | 1.质保期内应保证货物完全符合磋商文件规定的质量，规格并保持完好的性能。零配件在该产品停产后仍需保证一定年限的供应。软件部分提供终身免费升级。质保期内因故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。质保期满后，成交供应商仍提供整机维修和系统维护服务，对于由此产生的所有费用，仅收取成本费。 2.若采购人在安装调试时或质保期内提出服务提供方必须为原厂商的，则成交供应商有义务联系、安排、督促、要求原厂商按照约定履行安装调试或质保售后服务义务。原厂商未按照约定履行安装调试或质保售后服务义务的，视为成交供应商未履行义务，采购人有权按照“违约责任”条款的约定要求成交供应商承担相应违约责任。 |
| 服务效率 | 1.维修过程中所需零配件在接到通知后及时供应，并最长不超过48小时（特殊产品另行说明）必须送达。 2.如在使用过程中发生质量问题，成交供应商或成交供应商指定第三方应在4小时内给出反馈意见、提供电话技术支持，在接到采购人保修通知后在48小时内到达采购人现场。并在采购人要求时限内负责解决质量问题直至采购人满意。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：国产货物合同签订后30日内交付并安装完毕，进口货物合同签订后90日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 成交供应商应提供相应的培训计划。 1.3 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。 2.安装调试（若需要安装调试）： 2.1 成交供应商应在合同规定时间内完成全部货物现场安装调试并使之符合验收合格的标准。在安装调试过程中，采购人有权采取适当的方式对成交供应商货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。采购人检查时发现成交供应商所供货物不符合合同约定或者成交供应商安装调试时造成货物损坏的，采购人有权要求成交供应商无条件换货或退货，成交供应商不同意换货或退货的，采购人有权单方解除合同，成交供应商应按合同约定承担违约责任。 2.2 若成交供应商并非原厂商、而合同约定安装调试服务提供方为原厂商的，则成交供应商有义务联系、安排、督促、要求原厂商按照本条约定履行安装调试服务义务。原厂商未按照约定履行安装调试服务义务的，视为成交供应商未履行义务，采购人有权按照“违约责任”条款的约定要求成交供应商承担相应违约责任。 2.3 采购人为安装调试提供工作场地、电源等条件，货物安装调试所需的耗材应由安装调试服务提供方提供，安装调试服务提供方在安装调试过程中应当遵守采购人工作场所的工作纪律及相关管理规定。 2.4 在货物的安装及调试过程中，安装调试服务提供方或其聘请的雇员遭受人身损害或安装调试服务提供方或其聘请的雇员令采购人或第三方遭受人身损害或财产损失，由此引起的一切法律责任由成交供应商全部承担。若采购人因此为成交供应商垫付任何款项，采购人有权要求成交供应商据实立即支付，且有权从应付成交供应商的价款中将上述款项自行扣除。 |

- 技术要求：

标项一：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCR测试仪 （允许进口） | 1 | ★1.频率范围：20Hz~2MHz，在任意频率范围内都能提供4位分辨率； 2.分辨率：0.01Hz(20Hz~99.99Hz)； ★3.频率测量精度：±0.01%； 4.测试信号电压范围： 1）0Vrms~2.0Vrms； 2）分辨率：100µVrms(0Vrms~0.2Vrms)； 3）精度：常规±(10%+1mVrms)； 4）测试频率：≤1MHz。 ★5.测试速度： 1）在短时间模式中（1MHz频率时）：达5.6ms/点； 2）在中等时间模式中（1MHz频率时）：达88ms/点； 3）在长时间模式中（1MHz频率时）：达220ms/点。 6.内置直流偏置，最高可达到40V（选件）； ★7.基本精度：在高低阻抗下进行测量，均可实现卓越的测量可重复性和0.05%的基本测量精度； 8.测量参数：¦Z¦、¦Y¦、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、Rdc、Vdc、Idc； 9.201点列表扫描； 10.通用PC连通性（LAN、USB和GPIB）； 11.配套开尔文夹具： 1）5Hz~1MHz开尔文接线柱延长电缆； 2）直流偏置：-42V~+42V； 3）电缆长度：大约0.94m。 12.参数测量显示范围： 1）Cs、Cp：±1.000000aF~999.9999EF； 2）Ls、Lp：±1.000000aH~999.9999EH； 3）D：±0.000001~9.999999； 4）Q：±0.01~99999.99； 5）R、Rs、Rp、X、Z、Rdc：±1.000000aΩ~999.9999EΩ； 6）G、B、Y：±1.000000aS~999.9999ES； 7）Vdc：±1.000000aA~999.9999EA； 8）qr：±1.000000arad~3.141593rad； 9）qd：±0.0001deg~180.0000deg； 10）∆%：±0.0001%~999.9999%。 13.质保期：主机3年。 |
| 2 | 程控交流电源 （允许进口） | 1 | 1.交流输出：4000VA，310V，20A； 2.相位：单相； 3.交流电压范围(低/高)：155Vrms/310Vrms； 4.交流电流输出范围(低/高)：40A/20A； 5.直流电压范围(低/高)：219V/438V； 6.交流电流输出范围(低/高)：32A/16A； ★7.交流输出电压精度：满量程的0.35%； 8.直流输出：3200W，380V，16A； 9.直流输出电压精度：满量程的0.3%； ★10.频率范围：40~500Hz； 11.频率精度：±0.02%； 12.I/O：具有远程Web接口的LAN/LXI Core、USB、GPIB（选件）；13.质保期：主机3年。 |
| 3 | 六位半万用表 （允许进口） | 1 | 1.分辨率位数：6位半； 2.DCV基本精度：30ppm； 3.最大读数速率：标配5,000个读数/秒（选配50,000个读数/秒）； 4.测量类型：DCV、ACV、DCI、ACI、2线和4线电阻、导通和二极管、频率和周期、温度、电容； 5.噪声(标称值)：45dBA； 6.抖动：＜1μs； 7.质保期：主机3年。 |
| 4 | 示波器1 （允许进口） | 3 | 1.带宽：350MHz带宽； 2.通道数：4个模拟通道，16个数字通道； 3.采样率：4GSa/s； 4.ADC位数：8位； 5.上升时间：＜1ns； 6.输入灵敏度范围（100MHz~500MHz）：1mV/格~5V/格(1MΩ或50Ω)； 7.直流垂直偏置精度：±0.1格，±2mV，偏置设置值的±1%； 8.最小可检测脉宽：5ns； 9.触发释抑范围：40ns~10.00s； 10.波形更新率：100万波形/秒； 11.不小于8.5英寸WVGA显示屏； 12.存储深度：标配2M； 13.标配4根无源探头和1套飞线； 14.质保期：主机3年。 |
| 5 | 示波器2 （允许进口） | 1 | 1.带宽：2G； 2.通道数：4个模拟通道，16个数字通道； ★3.系统上升/下降时间：100ps； ★4.输入灵敏度范围： 1）50Ω：1mV/div~1V/div； 2）1MΩ：1mV/div~10V/div。 5.通道隔离度： 1）≦2GHz时：>60dB(1000:1)； 2）＞2GHz时：>50dB(316:1)。 ★6.波形捕获率：大于100万次/秒； 7.最大采样率：10GS/s； ★8.ADC位数：8Bit，高分辨率模式下可达16位； 9.记录长度：200M/100M/50M(1/2/4通道)； 10.时基范围：25ps/div~10000s/div； ★11.触发灵敏度：0.1div； 12.最小可触发信号幅度：50uV； 13.最小可设置脉宽和毛刺触发宽度：50ps； ★14.区域触发：标配，可对示波器时频、FFT频域和MATH运算同时设置； 15.段间死区时间：<300ns； ★16.频域分析：内置DDC，硬件加速FFT，支持模板触发； 17.支持板级EMI诊断； 18.标配4根无源探头和1套飞线； 19.质保期：主机3年。 |

注：除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

标项二：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流稳压电源 （允许进口） | 2 | 1.通道数：3通道； 2.输出电压：30V，30V，6V； 3.输出电流：1.5A，15A，5A； 4.设置分辨率：1mV/mA； 5.电压精度：±0.03%+10mV； 6.电流精度：±0.1%+5mA。 |
| 2 | 频率计数器 （允许进口） | 1 | 1.频率A，B，C： 1）输入A，B：0.001Hz~300MHz，300~400MHz（手动触发模式）； 2）输入C：100MHz~3GHz或300MHz~20GHz； 3）分辨率：12位【1s测量时间(正常模式)】，11位【1s测量时间(背对背模式)】； 4）辅助参数：Vmax、Vmin、Vp-p。 2.周期A，B，C： 1）模式：单一、平均； 2）输入A，B：3.3ns~1000s(单一、平均)，4.0µs~1000s(背对背)； 3）输入C：10ns到50ps； 4）分辨率：100ps(单一)，12位/秒平均值； 5）辅助参数：Vmax、Vmin、Vp-p。 3.正负脉宽A，B： 1）范围：2.3ns~106s； 2）最小脉宽：2.3ns； 3）辅助参数：Vmax、Vmin、Vp-p。 4.上升时间和下降时间A，B： 1）范围：1.5ns~106s； 2）触发电平：信号幅度的10%和90%； 3）最小脉宽：1.6ns； 4）辅助参数：转换速率、Vmax、Vmin。 5.输入C： 1）工作输入电压范围： 100~300MHz：20mVRMS~12VRMS； 0.3~2.5GHz：10mVRMS~12VRMS； 2.5~2.7GHz：20mVRMS~12VRMS； 2.7~3.0GHz：40mVRMS~12VRMS。 2）阻抗：50Ω标称值，VSWR； 3）最大无损坏电压：12VRMS，保护引脚二极管； 4）连接器：N型孔式。 |
| 3 | 任意波形/函数发生器 （允许进口） | 1 | 1.模拟通道：2； ★2.输出频率：150MHz； 3.记录长度：128k点； 4.采样率： 1）2~16k：1GS/s； 2）16k~128k：250MS/s。 ★5.垂直分辨率：14位； 6.正弦波： 1）频率范围：1µHz~150MHz； 2）幅度平坦度(1Vp-p)，典型值： ≥5MHz~≥25MHz~≤150MHz：±0.5dB； 谐波失真(1Vp-p)，典型值： 10Hz~1MHz：≥1MHz~≥5MHz~100MHz：≥100MHz~150MHz； 杂散信号(1Vp~p)，典型值： 10Hz~1MHz：≥1MHz~25MHz：≥25MHz~50MHz：≥50MHz~100MHz：≥100MHz~150MHz； 7.方波： 1）频率范围：1µHz~100MHz； 2）上升/下降时间：≤3.5ns； 3）抖动(RMS)：150ps。 8.锯齿波： 1）频率范围：1µHz~1.5MHz； 2）线性典型值：≤0.15%的峰值输出； 3）对称性：0%到100.0%。 9.脉冲波： 1）频率范围：1mHz到100MHz； 2）脉冲宽度：5.00ns~999.99s； 3）分辨率：10ps或5位。 |
| 4 | 示波器 （允许进口） | 2 | 1.带宽：350MHz； 2.通道数：2通道； 3.采样率：2.5GS/s（两通道）； 4.记录长度：10M（两通道）； 5.配套高压差分探头1个：带宽100M，衰减100X/1000X，±6000V（最大电压1000X），±600V（100X）； 6.输入灵敏度范围（50Ω、75Ω）：1mV/格~1V/格； 7.上升时间（典型计算值）（10mV/格设置，50Ω输入终端）：1.14ns； 8.通道间隔离：≥30:1（>100MHz至额定带宽）； 9.时基范围：1ns/格~1000s/格； 10.时基延迟时间范围：-10格~5000s； 11.通道间时滞范围：±125ns； ★12.时基精度：±10ppm，在任何≥1ms间隔上； 13.垂直分辨率：8位（高分辨率时11位）； 14.输入灵敏度范围：1mV/格~10V/格（1MΩ时），1mV/格~1V/格（50Ω、75Ω时）； 15.带有频谱分析通道： 1）频谱分析范围：9kHz~350MHz； ★2）解析带宽：20Hz~150MHz，按1-2-3-5序列调节； 3）参考电平：-130dBm~+20dBm，步长5dBm； 4）垂直刻度：1dB/格~20dB/格，按1-2-5序列调节； 5）垂直位置：-100格~+100格（以dB为单位显示）； 6）垂直单位：dBm、dBmV、dBµV、dBµW、dBmA、dBµA； ★7）显示平均噪声电平(DANL)： 9kHz~50kHz：<-109dBm/Hz（<-113dBm/Hz典型值）； 50kHz~5MHz：<-126dBm/Hz（<-130dBm/Hz典型值）； 5MHz~2GHz：<-136dBm/Hz（<-140dBm/Hz典型值）； 2GHz~3GHz：<-126dBm/Hz（<-130dBm/Hz典型值）。 |
| 5 | 过程校验仪 （允许进口） | 1 | 1.测量精确度： 1）直流电压 量程/分辨率 1年 2年 100.000mV 0.02%+0.005mV 0.03%+0.005mV 3.00000V 0.02%+0.00005V 0.03%+0.00005V 30.0000V 0.02%+0.0005V 0.03%+0.0005V 300.00V 0.05%+0.05V 0.07%+0.05V 2）交流电压 量程/分辨率 1年 2年 3.000V（40Hz~500Hz）/0.001V 0.5%+0.002V 1.0%+0.004V 30.00V（40Hz~500Hz）/0.01V 0.5%+0.02V 1.0%+0.04V 300.0V（40Hz~500Hz）/0.1V 0.5%+0.2V 1.0%+0.2V 3）直流电流 量程/分辨率 1年 2年 30.000mA 0.01%+5uA 0.015%+7uA 110.00mA 0.01%+20uA 0.015%+30uA 4）电阻 量程/分辨率 1年 2年 10.000Ω 0.05%+50mΩ 0.07%+70mΩ 100.00Ω 0.05%+50mΩ 0.07%+70mΩ 1.0000kΩ 0.05%+500mΩ 0.07%+0.5Ω 10.000kΩ 0.1%+10Ω 0.15%+15Ω 5）频率 量程/分辨率 1年 2年 1.00~110.00Hz/0.01Hz / 0.05Hz 110.1~1100.0Hz/0.1Hz / 0.5Hz 1.101~11.000kHz/0.001kHz / 0.005kHz 11.01~50.00kHz/0.01kHz / 0.05kHz 2.输出精确度： 1）直流电压 量程/分辨率 1年 2年 100.000mV 0.01%+0.005mV 0.015%+0.005mV 1.00000V 0.01%+0.00005V 0.015%+0.0005V 15.0000V 0.01%+0.0005V 0.015%+0.0005V 2）直流电流 量程/分辨率 1年 2年 22.000mA（输出） 0.01%+0.003mA 0.02%+0.003mA 电流槽（模拟） 0.02%+0.007mA 0.04%+0.007mA 3）电阻 量程/分辨率 1年 2年 10.000Ω 0.01%+10mΩ 0.015%+15mΩ 100.00Ω 0.01%+20mΩ 0.015%+30mΩ 1.0000kΩ 0.02%+0.2Ω 0.03%+0.3Ω 10.000kΩ 0.02%+3Ω 0.03%+5Ω 4）频率 量程/分辨率 1年 2年 0.1~10.99Hz / 0.01Hz 0.01~10.99Hz / 0.01Hz 11.00~109.99Hz / 0.1Hz 110.0~1099.9Hz / 0.1Hz 1.100~21.999kHz / 0.002kHz 22.000~50.000kHz / 0.005kHz 3.数据记录： 1）测量功能：电压、电流、电阻、频率、温度、压力； 2）读数速度：1、2、5、10、20、30或60次/分钟； 3）最大记录长度：8000个读数（对于30或60次/分钟，为 7980个）； 4）斜率功能： 输出功能：电压、电流、电阻、频率、温度； 调制速率：4步/秒； 跳闸检测：连续性或电压（输出电流时，无法进行连续性检测）。 4.回路电源： 1）电压：可选，26V； 2）精度：10%，22mA时最小值为18V； 3）最大电流：25mA，短路保护； 4）最大输入相电压：直流50V。 5.步进： 1）输出功能：电压、电流、电阻、频率、温度； 2）手动步进：可选步进，使用按钮进行更改； 3）自动步进：函数、起动延时、步进值、步进时间、循环等可完全编程。 |
| 6 | 红外测温仪 （允许进口） | 1 | 1.温度范围：-32℃~760℃； 2.准确度： 1）<0℃：±(1.0℃+0.1/1℃)； 2）>0℃：±1%或±1.0℃，取较大值。 3.重复性：±读数的0.5%或±0.5℃，取较大值； 4.显示器分辨率：0.1℃； 5.光谱响应：8~14μm； 6.响应时间（95%）：<500ms； 7.K型热电偶输入温度范围：-270℃~1372℃； 8.K型热电偶输入准确度： -270℃~-40℃：±(1℃+0.2/1℃)； 9.-40℃~1372 ℃：±1%或1℃，取较大值； 10.K型热电偶分辨力：0.1℃； 11.距离： 光点直径（90%能量）：50:1。 |
| 7 | 绝缘电阻测试仪 （允许进口） | 1 | 1.250V测试电压： 量程 分辨率 准确度 <200kΩ 未指定 未指定 200kΩ~500kΩ 1kΩ 0.05 0.50MΩ~5.00MΩ 10kΩ 0.05 5.0MΩ~50.0MΩ 100kΩ 0.05 50MΩ~500MΩ 1MΩ 0.05 0.50GΩ~5.00GΩ 10MΩ 0.05 5.0GΩ~50.0GΩ 500MΩ 0.2 >50GΩ 未指定 未指定 2.500V测试电压： 量程 分辨率 准确度 <200kΩ 未指定 未指定 200kΩ~500kΩ 1kΩ 0.05 0.50MΩ~5.00MΩ 10kΩ 0.05 5.0MΩ~50.0MΩ 100kΩ 0.05 50MΩ~500MΩ 1MΩ 0.05 0.50GΩ~5.00GΩ 10MΩ 0.05 5.0GΩ~10.0GΩ 100MΩ 0.05 10.0GΩ~50.0GΩ 500MΩ 0.2 50GΩ~100GΩ 5GΩ 0.2 >100GΩ 未指定 未指定 3.1000V测试电压： 量程 分辨率 准确度 <200kΩ 未指定 未指定 200kΩ~500kΩ 1kΩ 0.05 0.50MΩ~5.00MΩ 10kΩ 0.05 5.0MΩ~50.0MΩ 100kΩ 0.05 50MΩ~500MΩ 1MΩ 0.05 0.50GΩ~5.00GΩ 10MΩ 0.05 5.0GΩ~20.0GΩ 100MΩ 0.05 20.0GΩ~50.0GΩ 500MΩ 0.2 50GΩ~200GΩ 5GΩ 0.2 >200GΩ 未指定 未指定 4.2500V测试电压： 量程 分辨率 准确度 <200kΩ 未指定 未指定 200kΩ~500kΩ 1kΩ 0.05 0.50MΩ~5.00MΩ 10kΩ 0.05 5.0MΩ~50.0MΩ 100kΩ 0.05 50MΩ~500MΩ 1MΩ 0.05 0.50GΩ~5.00GΩ 10MΩ 0.05 5.0GΩ~50.0GΩ 100MΩ 0.05 50GΩ~500GΩ 5GΩ 0.2 >500GΩ 未指定 未指定 5.漏电流测量： 1）量程：1nA~2mA； 2）准确度：±(20%+2nA)。 6.电容测量 1）量程：0.01μF~2.00μF； 2）准确度：±（读数的15%+0.03μF）。 7.绝缘电阻测试电压： 1）量程：250V~2500V； 2）准确度：±(3%+3V)。 8.有压电路警告功能，警告量程＞30V； 9.计时器：量程0~99分钟，分辨率：1分钟（设置），1秒（提示）； 10.短路电流：＞5mA； 11.交流电压/直流电压/电阻测量： 1）VAC功能 量程：0V~600.0V； 分辨率：0.1V； 精确度：±(2%+10)（45Hz~500Hz）。 2）VDC功能 量程：0V~600.0V； 分辨率：0.1V； 精确度：±(2%+10)。 3）电阻功能 量程 分辨率 精确度 0Ω~600.0Ω 0.1Ω ±(2%+10) 600Ω~6000Ω 1Ω 6.00kΩ~60.00kΩ 10Ω |
| 8 | 热成像仪 （允许进口） | 1 | ★1.红外分辨率：640x480（307,200像素）； ★2.空间分辨率标准镜头：0.93mRad，D:S 1065:1； ★3.视场角：34°Hx24°V； 4.最小聚焦距离：15cm； 5.温度测量范围（-10℃以下未校准）：-20℃~+650℃； 6.精度：±2℃或2%（25℃时，取较大值）； ★7.激光自动对焦：有； 8.激光测距：计算到目标的距离获得精确对焦的图像，并在屏幕上显示此距离； 9.可手动对焦，支持无线连接，屏显发射率校正； 10.可进行透射率校正； 11.红外和可见光融合； 12.≥3.5英寸（横向），640x480LCD； ★13.热灵敏度：30℃目标温度时，≤0.075℃(75mK)； 14.触摸屏水平/跨度可调； 15.最小范围（手动模式下）：2.0℃； 16.最小范围（自动模式下）：3.0℃； 17.内置数字照相机（可见光）：5MP； 18.帧频：60Hz或9Hz； 19.激光指示：是； 20.LED灯（光炬）：是； 21.数码变焦：否； ★22.语音附注：每幅图像最长60秒的录音，可在热成像仪上回放查看； 23.文本附注，包括标准快捷方式及可编程选项； 24.电池续航时间：2~3小时/电池。 |
| 9 | 万用表 （允许进口） | 5 | 1.交流电压量程：最大1000V，精度1.0%+3； 2.直流电压量程：最大1000V，精度0.5%+3； 3.交流电压（毫伏）量程：400.0mV，精度3.0%+3； 4.直流电压（毫伏）量程：400.0mV，精度1.0%+10； 5.二极管测试2量程：2.000V，精度10%； 6.电阻量程：最大40.00MΩ，精度1.5%+3； 7.电容量程：最大1000μF，精度5%+5； 8.频率量程：最大100.0kHz，精度0.1%+3； 9.占空比量程：1%~99%，精度1%典型情况； 10.交流电流量程：400μA~10A，精度1.5%+3； 11.直流电流量程：400μA~10A，精度1.5%+3。 |
| 10 | 热电偶校准仪 （允许进口） | 1 | 1.直流mA测量： 1）分辨率：0~24mA； 2）量程：0.001mA； 3）准确性（读数百分比+计数）：0.010%+2μA； 4）温度系数：±（读数的0.002%+量程的0.002%）/℃（<18℃或>28℃）。 2.测量和输出（毫伏）： 1）分辨率：-10mV~75mV； 2）量程：0.01mV； 3）准确性（读数百分比+计数）：0.015%+10μA； 4）温度系数：±（读数的0.002%+量程的0.002%）/℃（<18℃或>28℃）。 3.回路电源： 1）开路电压：24V±10%； 2）负载电路电压：最小18V（电流为20mA时）； 3）温度系数：±（读数的0.002%+量程的0.002%）/℃（<18℃或>28℃）。 4.热电偶：K 1）-200~-100℃：测量0.7（1年）； 2）-100~400℃：测量0.3（1年）； 3）400~1200℃：测量0.5（1年）； 4）1200~1372℃：测量0.7（1年）。 |
| 11 | 绝缘耐压仪 （允许进口） | 1 | 1.交/直流耐压、绝缘电阻测试三合一； 2.可程序输出电压：AC 5kV，DC 6kV； 3.可程序电流最大：AC 30mA，DC 10mA； 4.绝缘阻抗：50GΩ/1000V DC； ★5.内建4组高压扫描仪； ★6.开/短路侦测功能； 7.人体保护功能； ★8.电气闪络侦测功能； 9.可组合50个测试步骤及100组记忆功能； ★10.0.4ms快速切断及0.2sec快速放电； 11.标准RS-232接口。 |
| 12 | 逻辑分析仪 | 1 | 1.存储容量（bits）：2G； 2.存储深度（bits/CH）：64M/128M(半通道)； 3.高速定时采样率：5GHz； 4.最大定时采样率：500MHz/1GHz(半通道)； 5.最大状态采样率：250MHz； 6.频宽：250MHz； 7.输入通道：34CH； 8.通道复用：32CH/16CH； 9.压缩存储：支持； 10.频率计：支持2路； 11.逻辑笔：支持； 12.外部触发：支持触发输出、输入； 13.输入范围：-30V~+30V； 14.探头：100KΩ/15pF； 15.门限电压：-10~+10V。 |
| 13 | 人体综合静电测试仪 （允许进口） | 1 | 1.左鞋设定值：750kΩ~100MΩ； 2.踏板尺寸：(W)300mmx(L)400mmx(H)20mm； 3.右鞋设定值：750kΩ~100MΩ； 4.活动支架； 5.调整距离：>150mm； 6.手腕设定值：750kΩ~10MΩ。 |
| 14 | 直流电阻箱 | 1 | 1.电阻器阻值调节范围：0.01~111111.10，精度：0.005%； 2.电阻器残余电阻及允差：Ro=（20±2）mΩ； 3.步进盘准确度： 1）步进值：×10KΩ、×1KΩ、×100Ω，准确度（%）：0.005； 2）×10Ω准确度（%）：0.01； 3）×1Ω准确度（%）：0.05； 4）×0.1Ω准确度（%）：0.5； 5）×0.01Ω准确度（%）：5。 4.功率： 1）参考功率：0.01W； 2）标准功率：0.03W； 3）极限功率：0.05W。 |
| 15 | 电子防潮箱子 | 1 | 1.箱体容积：870L； 2.箱体结构：立式、四门； 3.湿度显示范围：0~99%RH； 4.湿度控制范围：超低湿1%~10%RH； 5.温度显示范围：-9℃~99℃； 6.温度显示误差：±1℃； 7.层板数量：5块。 |
| 16 | 静电放电抗扰度 测试系统 | 1 | 1.≥7寸彩色触摸屏显示与操控； ★2.内置锂电池供电，持续放电时间2小时以上； 3.电压峰值30kV，步进10V； 4.放电模式：空气放电、接触放电可切换； 5.放电极性：正、负、正负自动切换； 6.上升时间：0.7ns~1ns； 7.能实现20次/S（放电间隔：0.050s）的放电； ★8.可实时显示实验环境的温度和湿度； ★9.放电触发方式：单次手动触发、多次自动触发、由外部设备控制触发； ★10.计数方式：放电成功计数或每次输出计数可切换； 11.具有放电检测功能； ★12.内置文件系统，可用U盘导入导出测试报告； 13.RJ45通信、USB通信； ★14.可扩展，可搭配HBM/MM模块或汽车电子模块； 15.实验环境包含实木实验桌（≥1.7*0.9*0.8m）、不锈钢接地参考板（≥2.6*1.8m）、不锈钢水平耦合板（≥1.6*0.8m）、不锈钢垂直耦合板（≥0.5*0.5m）、绝缘衬垫（≥1.4*0.6m）、电阻电缆（470kΩ*2）、接地电缆。 |
| 17 | 群脉冲、浪涌、周波跌落 抗扰度测试系统 | 1 | ★1.集成群脉冲、浪涌、电压跌落三种测试项目，后期可拓展工频磁场、通讯浪涌、振铃波功能； ★2.≥10寸彩色触摸屏显示与操控； 3.测试时实时显示电压、电流； ★4.具备参数巡航功能； 5.内置文件系统，可用U盘导入导出测试报告； 6.RJ45通信、USB通信、可实现WIFI远程控制； ★7.具备环境（温湿度、气压等）监测功能； ★8.内置单相耦合去耦网络容量：260V/20A，频率：DC 60Hz，后期可增配三相网络支持三相测试； 9.群脉冲： 1）电压范围：250~5000V； 2）脉冲重复频率：20~9999ms； 3）源阻抗：50Ω； 4）脉冲波形：5/50ns； 5）脉冲个数：1~255个； 6）脉冲频率：0.1~1000KHz； 7）输出极性：正、负、正负自动切换。 10.浪涌： 1）电压范围：250~7000V； 2）电流范围：125~3500A； 3）脉冲间隔：3~99999s； 4）源阻抗：2/12Ω； 5）输出极性：正、负、正负自动切换。 11.周波跌落： 1）电压跌落等级：0~100%； 2）频率：DC 48~60Hz； 3）上升下降时间：1~5us（100Ω负载）； ★4）被测设备额定电压电流：250V/20A； 5）暂降/中断持续时间：1~9999ms； 6）暂降/中断间隔时间：5~9999ms； 7）电压变化测试持续时间：1~5000ms； 8）峰值冲击电流冲击能力：500A。 12.群脉冲电容耦合夹： 1）绝缘耐受能力：5000V； 2）夹板可固定。 13.单相交流隔离变压器： 1）功率：2kVA； ★2）具有调压功能； ★3）具有测量功能，显示实时电压、电流及功率； 4）多重开关保护。 |

注：除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。